北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司

室内X射线探伤项目

竣工环境保护验收意见

北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司于2023年2月18日在长垣市组织召开了北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司室内X射线探伤项目竣工环境保护验收会，参加会议的有项目建设单位北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司、环评单位河南省凝博生态科技有限公司、验收检测单位河南博睿诚城检测服务有限公司等单位的代表以及邀请的专家，会议成立了验收组。

会前与会代表对本项目工作场所辐射安全与辐射防护措施落实情况进行了现场检查，建设单位对工程环境保护执行情况进行了介绍，并对项目辐射环境保护措施落实情况、辐射环境监测管理、人员及规章制度等方面调查情况进行了汇报。验收组审阅了竣工验收报告，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要内容

北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司位于河南省长垣市蒲西航天产业园(一期)，持有新乡市生态环境局长垣分局颁发的辐射安全许可证，豫环辐证[G9957]，有效期至2027年8月18日，许可种类和范围：使用II类射线装置。

本次验收内容：北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司在厂区1#生产车间内西侧并排建设X射线探伤室4座，其中1#探伤室、2#探伤室各配备1台X射线探伤机（型号分别为HISCAN（管电压225kV，管电流10mA）、MXR-320/26（管电压320kV，管电流13.1mA），属于II类非医用射线装置。本次对投入使用的1#和2#探伤室开展竣工环境保护验收工作。

本项目环境影响报告表于2021年7月23日通过了长垣市生态环境分局审批，批复文号：新环辐表[2021]05号。

本项目于2021年10月开始建设，2022年12月投入运行。现已投运工程实际总投资300万元，其中环保投资135万元。

- 项目变动情况

经现场核查，本次验收项目与环境影响评价报告表及其批复要求进行对比，变化的内容包括：

（1）1#生产车间内西侧并排建设4座连体探伤室，探伤室由西向东布置，无变更；1#和2#探伤室分别配备了1台定向式X射线机，3#和4#探伤室设备暂未安装。建设单位开展分期验收，本期对投入运行的1#和2#探伤室进行验收。

（2）环评时1#探伤室定向式X射线机最大管电压为225KV、最大管电流为15mA，2#探伤室定向式X射线机最大管电压为320kV、最大管电流为15mA；本项目1#探伤室定向式X射线机最大管电压为225KV、最大管电流为10mA，2#探伤室定向式X射线机最大管电压为320kV、最大管电流为13.1mA，2台X射线探伤机额定电流更小，减轻了对周围环境产生的辐射影响。

（3）环评时1#和2#探伤室的工件门门洞地基下沉曝光室地面200mm以上；本项目实际建设1#和2#探伤室的工件门门洞地基下沉曝光室地面30mm，根据现场监测结果可知，1#探伤室工件门下门缝外30cm的辐射剂量率监测值为0.452μsv/h，2#探伤室工件门下门缝外30cm的辐射剂量率监测值为0.494μsv/h，均能够满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）中2.5μSv/h的标准限值要求。

（4）环评时曝光室顶部设置300mm×500mm进风口1个，采用铅板排气罩式防护窗；曝光室地面设置300mm×500mm排风口1个，采用铅板排气罩式防护窗，废气经地面排风口通过外排气筒排放；本项目实际在1#和2#探伤室曝光室内地面均设置300mm×500mm机械排风口1个，废气经引风机通过外排气筒排放。

（5）环评时建设单位计划在1#生产车间内西南侧建设一座危险废物暂存间，面积约5㎡；本项目在2#生产车间内西南侧实际建设一座危险废物暂存间，面积约4㎡，危险废物暂存间位置发生了变化，且面积减少1㎡，危废暂存间的建设符合要求，能够满足危险废物暂存的需要。

综上，本项目各项变动均不属于重大变动。其它建设内容及规模、建设地点以及采取的辐射安全防护措施均与本项目环境影响报告表及其批复中描述的一致，未发生变更。

- 环境保护执行情况

本次验收的室内X射线探伤项目各项辐射安全与防护措施及其它相关环保措施均已按环境影响报告表及其批复要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司依据有关规定和技术要求对项目开展竣工环境保护验收，并委托有资质的单位对X射线探伤室及周边辐射环境进行了监测，在此基础上编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 验收检测结果

- 项目辐射环境影响

本次验收的1#探伤室和2#探伤室按照环评文件及其批复要求进行了建设，检测结果表明，探伤室及周边辐射工作人员、公众人员活动场所辐射剂量率水平满足相关标准要求，辐射工作人员及公众人员所受到的年附加剂量能够满足相关标准规定的年剂量限值以及提出的管理目标限值。

（2）规章制度及人员管理

北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司成立了辐射安全与防护工作领导小组，明确了人员分工及岗位职责；制定了辐射安全管理、设备维修维护管理、人员管理、辐射环境监测计划、事故应急预案等规章制度并严格落实执行；辐射工作人员均持证上岗，定期开展场所辐射环境监测、个人剂量监测。

（3）其它辐射安全防护措施

经现场核查，本项目工作场所辐射安全警示标识齐全，安全联锁、紧急措施等辐射安全防护设施能够正常运行；配备了必要的辐射防护用品、辐射监测仪器和个人剂量报警仪。

- 放射性废物管理

本次验收的射线装置运行过程中不产生放射性废物。

- 环境风险调查

本项目自运行以来，未发生过辐射环境事故。

- 验收结论

北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司室内X射线探伤项目在建设和投入运行期间，较好落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，按照环境影响报告表及环评批复提出的各项要求采取了有效的污染防治措施并进行了辐射防护优化，验收调查、监测结果表明：辐射安全防护设施运行正常、辐射防护效果良好，辐射工作人员和公众受到的附加剂量能够满足国家相关标准和提出的目标管理限值要求。

经审核，该项目竣工环境保护验收监测报告表符合相关技术规范要求，项目满足建设项目竣工环境保护验收的要求，验收组同意本项目通过竣工环保验收。

- 后续管理要求

1、新增探伤机后，及时到环保部门备案并完善环保手续，同时更新辐射安全许可证台账。

2、定期组织进行安全检查，排除隐患，发现问题及时解决，确保各项防护设施保持良好的运行状态。

3、建立环境监测档案，每年1月31日前将上年度监测结果和防护状况年度评估报告上报生态环境部门。

- 验收人员信息

见附表

北京星航机电装备有限公司京垣精密成型分公司

2023年2月18日